# DSSD331-U1使用说明书

产品型号: DSSD331-U1V1.0 DTSD341-U1V1.0三相三线/三相四线电子式电能表

文件名称:使用说明书 1 综合介绍

1.1 概述

DSSD331/DTSD341(配置号为U1V1.0)三相三线/三相四线电子式电能表是威胜集团有限公司研制生产

GB/T17215.322-2008、GB/T17215.323-2008 的新一代智能型高科技电能计量产品，符合GB/T17215.321-2008、

和DL/T614-2007 等电能表有关标准，采用DL/T645-2007通信规约(有扩展)。

1.2 工作原理简述

本产品由电流互感器、集成计量芯片、微控制器、温补实时时钟、数据接口设备和人机接口设备组成。集成计量芯片将来自电压分压，电流互感器的模拟信号转换为数字信号，并对其进行数字积分运算，从而精确地获得有功电能和无功电能，微控制器依据相应费率和需量等要求对数据进行处理。其结果保存在数据存储器中，并随时向外部接口提供信息和进行数据交换，其原理框图如图1所示。

图1:工作原理简述(以三相四线表为例)

1.3 技术参数

拟 制: 扶小飞 2010-09-27 图 号:OKRW2.702.618SS

审 核:

工 艺:

第 1 页 共 27 页 标准化:

批 准:

产品型号: DSSD331-U1V1.0 DTSD341-U1V1.0三相三线/三相四线电子式电能表

文件名称:使用说明书

1.3.4 继电器输出

本仪表可以选配―报警‖继电器。―报警‖辅助端子为继电器的常开触点。

继电器规格为:直流30V/5A或110V/0.3A，交流250V/5A。

拟 制: 扶小飞 2010-09-27 图

号:OKRW2.702.618SS 审 核:

工 艺:

第 2 页 共 27 页 标准化:

批 准:

产品型号: DSSD331-U1V1.0 DTSD341-U1V1.0三相三线/三相四线电子式电能表

文件名称:使用说明书

1.3.6 外形和布局(面板参数以实物为准)

指示灯

上 盒

下透镜

液晶显示屏

上面板

电池盖

按键1#

端盖铅封螺钉

上盖铅封螺钉

按键2#

按键3#

底盒

端盖

图2:外形布局图

1.3.7 安装尺寸

图3:安装尺寸图

1.3.8 主端子接线图

拟 制: 扶小飞 2010-09-27 图 号:OKRW2.702.618SS 审 核:

工 艺:

第 3 页 共 27 页 标准化:

批 准:

产品型号: DSSD331-U1V1.0 DTSD341-U1V1.0三相三线/三相四线电子式电能表 文件名称:使用说明书

图4:接线图

拟 制: 扶小飞 2010-09-27 图 号:OKRW2.702.618SS 审 核:

工 艺:

第 4 页 共 27 页 标准化:

批 准:

产品型号: DSSD331-U1V1.0 DTSD341-U1V1.0三相三线/三相四线电子式电能表

文件名称:使用说明书

注:辅助电源以仪表端盖上接线图为准。

2 仪表主要功能

2.1电能计量功能

本仪表具有A、B、C各元件和合元的正向有功能、反向有功、四个象限无功这六类基本电能的计量功能，以及组合有功、组合无功1、组合无功2这三类组合电能的计算功能。

组合有功电能可由正反向有功电能进行选择性加减组合，通过修改有功组合方式特征字进行设置。设置方法参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》相关约定。

两种组合的无功电能可由四个象限的无功电能进行选择性加减组合，通过修改无功组合方式1、2特征字进行设置。设置方法参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》相关标准。

本仪表保存电能数据时，只保存六类基本电能。三类组合电能在通信和显示时，根据相关特征字，由基本电能计算得出。改变模式字时不需要对电表进行清零操作，而且历史电能也能够正确追溯。此电能计算和保存方法适应于总及分时电能、合元及各分元电能、事件记录中的电能、负荷曲线中的电能和冻结电能等。

对于六类基本电能，电能有效值范围为0~999999.999，单位为kW?h或kvar?h。

对于三类组合电能，电能有效值范围是–799999.999~799999.999，单位为kW?h或kvar?h。

通讯时电能小数位数按照《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》标准固定为2位小数。

电能显示小数位数设为2时,有功电能计量最小单位为0.01kW.h，无功电能计量最小单位为0.01kvar.h。电能显示小数位数设为3时,有功电能计量最小单位为0.001kW.h，无功电能计量最小单位为0.001kvar.h。

2.2最大需量计量功能

本仪表具有合元的正向有功、反向有功、四个象限无功这六类基本需量的计量功能，同时

按照结算周期统计了每类基本需量的最大需量和最大需量的发生时间。

本仪表可以通过四个象限无功的最大需量和最大需量的发生时间计算组合无功1、组合无

功2这两类组合需量的最大需量和最大需量的发生时间计算。

两种组合的无功需量可由四个象限的无功需量进行选择性组合，通过修改无功组合方式1、

2特征字进行设置。组合无功最大需量的计算方法是在参与组合运算的最大需量中选择需量

值最大的作为组合无功最大需量。例如，无功组合1特征字的值为05H，代表组合无功1=第1象限无功+第2象限无功。假设在一个需量周期第1象限的无功最大需量为1kvar，第2

象限的无功最大需量为2kvar，则组合无功1在同一需量周期制: 扶小飞 2010-09-27

图 号:OKRW2.702.618SS

审 核:

工 艺:

第 5 页 共 27 页 标准化:

批 准:

产品型号: DSSD331-U1V1.0 DTSD341-U1V1.0三相三线/三相四线电子式电能表 文件名称:使用说明书

2.3分时功能

2.3.1分时计量

本仪表具有分时计量功能，最大8种费率。

包括六类基本电能和三类组合电能在制: 扶小飞 2010-09-27

图 号:OKRW2.702.618SS 审 核:

工 艺:

第 6 页 共 27 页 标准化:

批 准:

产品型号: DSSD331-U1V1.0 DTSD341-U1V1.0三相三线/三相四线电子式电能表 文件名称:使用说明书 645-2007多功能电能表通讯协议》相关标准。

功率数据的数值最高位表示方向，+ 代表输入，- 代表输出，取值范围为0.0000,79.9999。

方向的具体定义参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》附录D。

电压:有效值，刷新时间为1秒。测量范围:80%—120%Un，测量最小分辨率:0.0001V，

测量误差(引用误差)不超过?1%，显示时带1位小数。

电流:有效值，刷新时间为1秒。电流测量范围:1‰Ib—Imax，电流测量最小分辨率0.0001A，

测量误差(引用误差)不超过?1%，显示时带3位小数。

电流数据的数值最高位表示方向，+ 代表输入，- 代表输出，取值范围为0.000A,799.999A。方向与有功功率的方向一致，参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》附录D。

频率:测量分辨率为0.01Hz，测量范围:47.5—52.5Hz。

相角:根据功率因数计算总及各元件的相角,测量分辨率为0.01?。在三相三线表中，相角Φa等于Uab与Ia的夹角，Φc等于Ucb与Ic的夹角, Φb 被强制置为零。

功率因数:测量最小分辨率0.000001。显示时带3位小数。

功率因数数据的数值最高位表示方向，+ 代表输入，- 代表输出，取值范围为0.000,1.000。方向与有功功率的方向一致，参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》附录D。

视在功率:本表单相电路的视在功率是单相的有功功率平方和无功功率平方相加后再开方所得，合相的视在功率是合相有功功率和合相无功功率平方后相加再开方所得，即矢量和模式。测量最小分辨率0.000001，测量误差(引用误差)不超过?1%。单位kVA。显示时带4位小数，但是可以通过修改功率显示小数位数参数设置功率显示小数位数为2、3或4位，设置方法参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》相关标准。

视在功率数据的数值最高位表示方向，+ 代表输入，- 代表输出，取值范围为0.0000VA,79.9999kVA。方向与有功功率的方向一致，参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》附录D。

2.6显示功能

本仪表采用大屏幕液晶显示，并有丰富的汉字提示，显示直观、视角宽。液晶全屏图参见图5，液晶显示字符说明参见表1:

图5:液晶全屏图

拟 制: 扶小飞 2010-09-27 图 号:OKRW2.702.618SS

审 核:

工 艺:

第 7 页 共 27 页 标准化:

批 准:

产品型号: DSSD331-U1V1.0 DTSD341-U1V1.0三相三线/三相四线电子式电能表

文件名称:使用说明书

拟 制: 扶小飞 2010-09-27 图 号:OKRW2.702.618SS 审 核:

工 艺:

第 8 页 共 27 页 标准化:

批 准:

产品型号: DSSD331-U1V1.0 DTSD341-U1V1.0三相三线/三相四线电子式电能表

文件名称:使用说明书

注:当显示合元或各元件的组合无功1和组合无功2的相应组合闪烁。如组合无功1设

置成I，?的组合方式，显示组合无功1的电能时， 用―扇形‖提示电表当前工作的象限。

2.7通信功能

本表的通讯功能按照《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》标准执行。

电表具有3个通信口:第一路RS485口、第二路RS485口、远红外口。两个485口波特率可设置为1200bps、2400 bps、4800 bps或9600bps，RS485口波特率缺省为2400bps，远红外口波特率固定为1200bps。两个485口、远红外通信地址相同。

第一路RS485口为主RS485口,可进行读写操作。

第二路RS485口不允许进行写操作，如有特殊要求请与厂家联系。

远红外口可进行读写操作。在低功耗下，可通过远红外抄读数据(可选功能，详见2.20)，如有特殊要求请与厂家联系。

当三相电压都低于85%Un且至少有一相电压大于临界电压时，继电器、液晶背光、蜂鸣器、远红

拟 制: 扶小飞 2010-09-27 图 号:OKRW2.702.618SS 审 核:

工 艺:

第 9 页 共 27 页 标准化:

批 准:

产品型号: DSSD331-U1V1.0 DTSD341-U1V1.0三相三线/三相四线电子式电能表

文件名称:使用说明书 外通信将被关闭。

当三相电压都低于60%Un，在现场状态关闭485口通讯功能。

辅助电源供电时，电表支持RS485通信，支持远红外通信。

2.8事件记录功能

2.8.1 事件记录功能概述

本仪表发生电压逆相序后不再检查电网运行情况，对于电网状态类(除电压逆相序外)和超功率类事件记录，如果没有发生则不再判断其是否发生，如果已经发生的事件要立即结束。您可以修改电表用户模式字1的b6为0关闭此功能,关闭此功能会导致电表发生电压逆相序后继续检查电网运行情况(如失压、电压不平衡等)。如果最大电压低于临界电压，除记录电压逆相序和全失压事件外，不判断其他电网状态类事件。

所有电网类事件记录，在遇到掉电时，都无条件的结束当次事件。

每种事件都记录最近10次事件记录。

事件记录的数据结构请参照相关通讯规约。

说明:事件记录功能下各项中的阈值:―NN.NNNN‖ ―XX.....‖均可通过参数管理软件设置。用户没有进行设置时，默认为出厂值。

各项阈值出厂值设定:

2.8.2电网事件记录

? 失压

失压分类: A、B、C共3类。

? 三相四线表

起始条件:电压小于NN%Un(NN为失压启动电压百分比阀值)，电流大于NN.NNNN A (NN.NNNN为失压启动电流)，且最大电压大于临界电压。

结束条件:电压大于85%Un，或电压均低于临界电压，或掉电。

? 三相三线表

B相失压:

起始条件:B相断相 (相当于未接线)，且A或C相电流大于NN.NNNN A (失压启动电流)。 结束条件:B相恢复，或掉电。

A、C相失压:

起始条件:电压小于NN%Un(失压启动电压)，电流大于NN.NNNNA (失压启动电流)，

最大电压大于临界电压，且B相没有失压、断相。

结束条件:电压大于85%Un，或电压均低于临界电压，或B相失压、断相，或掉电。

拟 制: 扶小飞 2010-09-27 图 号:OKRW2.702.618SS 审 核:

工 艺:

第 10 页 共 27 页 标准化:

批 准:

产品型号: DSSD331-U1V1.0 DTSD341-U1V1.0三相三线/三相四线电子式电能表 文件名称:使用说明书

判断延时:可设(默认为60秒)。

记录制: 扶小飞 2010-09-27 图 号:OKRW2.702.618SS

审 核:

工 艺:

第 11 页 共 27 页 标准化:

批 准:

产品型号: DSSD331-U1V1.0 DTSD341-U1V1.0三相三线/三相四线电子式电能表 文件名称:使用说明书

注:失压时不判断相。断相启动电流阀值和失压启动电流阀值为一个参数。

? 电压逆相序

起始条件:电压逆相序发生，且最小电压大于30V。

结束条件:电压逆相序结束且最小电压大于30V，或掉电。

判断延时: 10秒。

累计量:累计次数，累计时间。

事件记录数据:起始时刻、结束时刻，电压逆相序期间正向有功总电能增量、反向有功总电能增量、组合无功1总电能增量、组合无功2总电能增量、A、B、C各分相正向有功电能增量、A、B、C各分相反向有功电能增量、A、B、C各分相组合无功1电能增量、A、B、C各分相组合无功2电能增量。 ? 电压不平衡

在三相供电系统中，电压不平衡率为: 三相最大电压,三相最小电压×100,三相平均电压

起始条件:电压不平衡率大于NN%(电压不平衡上限值)，且最大电压大于临界电压。

结束条件:电压不平衡率小于电压不平衡上限值，或电压均低于临界电压，或掉电。

判断延时:60秒

注:三相三线情况下，B 相电压不加入运算。

记录三相最大电流,三相最小电流×100,

三相平均电流

起始条件:电流不平衡率大于NN%(电流不平衡上限值)，且最大电压大于临界电压。

结束条件:电流不平衡率小于电流不平衡上限值，或电压均低于临界电压，或掉电。

判断延时:60秒。

注:三相三线情况下，B 相电流不加入运算。

记录制: 扶小飞 2010-09-27 图

号:OKRW2.702.618SS 审 核:

工 艺:

第 12 页 共 27 页 标准化:

批 准:

产品型号: DSSD331-U1V1.0 DTSD341-U1V1.0三相三线/三相四线电子式电能表 文件名称:使用说明书

过压分类: A、B、C共3类。

起始条件:电压大于NNNN%Un(过压判断阀值)，且最大电压大于临界电压。

结束条件:电压小于过压判断阀值，或电压均小于临界电压，或掉电。

判断延时:60秒。

记录 结束条件:反向有功需量小于反向有功功率上限值，或电压均小于临界电压，或

掉电。

记录制: 扶小飞 2010-09-27 图 号:OKRW2.702.618SS

审 核:

工 艺:

第 13 页 共 27 页 标准化:

批 准:

产品型号: DSSD331-U1V1.0 DTSD341-U1V1.0三相三线/三相四线电子式电能表 文件名称:使用说明书

结束条件:该相有功功率小于有功功率上限值，或电压均小于临界电压，或掉电。

判断延时:60秒。

记录制: 扶小飞 2010-09-27 图 号:OKRW2.702.618SS 审 核:

工 艺:

第 14 页 共 27 页 标准化:

批 准:

产品型号: DSSD331-U1V1.0 DTSD341-U1V1.0三相三线/三相四线电子式电能表 文件名称:使用说明书

记录制: 扶小飞 2010-09-27 图 号:OKRW2.702.618SS

审 核:

工 艺:

第 15 页 共 27 页 标准化:

批 准:

产品型号: DSSD331-U1V1.0 DTSD341-U1V1.0三相三线/三相四线电子式电能表

文件名称:使用说明书

电压考核上限电压合格上限

电压合格下限

电压考核下限

图6:电压合格率示意图

记录制: 扶小飞 2010-09-27 图 号:OKRW2.702.618SS 审 核:

工 艺:

第 16 页 共 27 页 标准化:

批 准:

产品型号: DSSD331-U1V1.0 DTSD341-U1V1.0三相三线/三相四线电子式电能表

文件名称:使用说明书

图7:辅助端子排列图

辅助端子16~17为报警接口。

辅助端子24~28为RS485通讯接口，26为两路485公共地。

辅助端子19~21分别为有功、无功，21为有功、无功公共地。

辅助端子22~23为三合一光耦空接点脉冲输出。此端子为秒脉冲信号、需量周期或滑差时间到达脉冲和时段切换脉冲3合1输出，可以修改脉冲输出切换控制字参数设置输出

您需要的脉冲信号。

2.12负荷报警功能

本仪表开放负荷报警功能以后，将关闭电表及电网状态报警功能。本仪表默认提供负荷报警功能。 具有负荷报警功能的仪表，如果有功实时需量超过限额时，根据用户级别决定是否在报警辅助端子上输出报警信号。报警信号为电平信号，即报警信号为闭合报警端子。

2.13负荷曲线记录功能

本电表采用大容量制: 扶小飞 2010-09-27

图 号:OKRW2.702.618SS

审 核:

工 艺:

第 17 页 共 27 页 标准化:

批 准:

产品型号: DSSD331-U1V1.0 DTSD341-U1V1.0三相三线/三相四线电子式电能表

文件名称:使用说明书

冻结功能相关通信协议详见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》。

2.15清零功能

该表具有电表清零、需量清零和事件清零功能。三种类别的清零均可通过通信(主站或终端向电表发送命令请求帧)实现，具体命令请参照《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》标准相关制: 扶小飞 2010-09-27 图 号:OKRW2.702.618SS 审 核:

工 艺:

第 18 页 共 27 页 标准化:

批 准:

产品型号: DSSD331-U1V1.0 DTSD341-U1V1.0三相三线/三相四线电子式电能表

文件名称:使用说明书

烁)和辅助端子输出报警(参见2.9)。哪些事件报警(由用户模式字2设定)、是否输出声音报警(由用户模式字1设定)、是否闪烁液晶报警符(

)和报警LED(由用户模式字1设定)可以通过模式

字进行设置(详见附录A)。声音报警时，可通过按1#或2#按钮关闭声音报警。

注:当三相电压都低于85%Un时蜂鸣器报警自动关闭。

2.19电表自检及运行状态

上电后，电表一直进行自检，自检信息可以通过LCD显示，电表运行状态可以通过通信抄读 (DL/T645协议数据标识:04000501-04000507),也可以设置成自动循环显示或按键循环显示项目)。

另外，当出现如下两种错误，会有2屏自检错误代码分别显示:

1、显示自检报警代码:报警代码在循环显示第一项显示(对应显示代码0E070081)。报警代码包括事件如下:

2、显示自检出错代码。出错故障一旦发生，显示器立即停留在该代码上，但按键显示可以改变当前代码,来显示其他选项。出错代码包括下列故障:

当出现第2类故障时可以按任一键跳出故障显示。并且在一定时间制: 扶小飞 2010-09-27 图 号:

OKRW2.702.618SS 审 核:

工 艺:

第 19 页 共 27 页 标准化:

批 准:

产品型号: DSSD331-U1V1.0 DTSD341-U1V1.0三相三线/三相四线电子式电能表 文件名称:使用说明书 大于50cm。唤醒以后，可以通过循环显示、按键翻屏、和远红外抄表。远红外抄表时，电表必须在唤醒后的180秒制: 扶小飞 2010-09-27

图 号:OKRW2.702.618SS 审 核:

工 艺:

第 20 页 共 27 页 标准化:

批 准:

产品型号: DSSD331-U1V1.0 DTSD341-U1V1.0三相三线/三相四线电子式电能表 文件名称:使用说明书 按键循环显示方式;在按键循环显示方式下若连续12秒(该时间可设)无按键操作则返回自动循环显示方式。

每屏的显示代码由液晶倒数第二行的―88888888‖显示。两套显示方案下用户可以定义自己

的显示代码并且显示出来，在液晶倒数第二行显示相应的《DL/T 645-2007多功能电能表通

讯协议》数据标识，同时在液晶左下角的―88‖处显示数据标识的组成序号。如需量、需量时

间，其显示代码(数据标识)相同，此时需通过结合数据标识的组成序号来区分，并分屏将

它们制: 扶小飞 2010-09-27 图 号:OKRW2.702.618SS

审 核:

工 艺:

第 21 页 共 27 页 标准化:

批 准:

产品型号: DSSD331-U1V1.0 DTSD341-U1V1.0三相三线/三相四线电子式电能表 文件名称:使用说明书

3.2.2电表默认功能配置及用户模式字

详情请参见附录A。

3.3安装

安装电表按主端子接线图(详见1.3.8)和辅助端子接线图(详见2.11)进行，并且在接线后

将端盖和翻盖铅封。

必须严格按照电表端盖后所贴的接线图接线。接线通电后，可以检查电表显示的电压、电

流、有功功率、无功功率的显示数值及极性，通电1分钟以后查看显示画面(是否发生失压、

失流、反向、逆相序)，以判断接线及仪表运行情况。

3.4抄表

3.4.1显示抄表

电表可以通过循环显示、按键上下翻屏的方式从LCD显示抄读电表数据。

注意:如果显示代码没有可显示的本产品自购买之日起，在用户遵守说明书规定的使用要求下，并在制造厂铅封完整的情况下，发现拟 制: 扶小飞 2010-09-27

图 号:OKRW2.702.618SS 审 核:

工 艺:

第 22 页 共 27 页 标准化:

批 准:

产品型号: DSSD331-U1V1.0 DTSD341-U1V1.0三相三线/三相四线电子式电能表

文件名称:使用说明书

电能表不符合产品标准所规定的要求时，12个月在正常使用下产品发生故障的，用户凭发票与保修单一起到威胜在全国各地的事务所联系保修事宜。

3. 维修产品的型号与保修单上的型号要保持一致，否则不予保修。 免责条例(有偿保修条例)以下情况将实施有偿维修服务 1. 不能出示保修卡。

2. 保修卡上有漏记、改写以及没有销售单位名称和签单的。 3. 由于火灾、天灾等自然灾害引起的损伤。

4. 由于运输、搬动时掉落、进水或由于操作不当而发生的故障、损伤。

5 由于未按使用说明书上所要求的使用方法和注意事项操作而引起的故障、损伤。 6. 有人为改造、分解、组装和因使用不当而发生的故障。 7. 消耗品、赠送品。

8. 换制造厂家铅封和标识已被更换的。 9. 产品超过免费保修期的。

注意:要维修时请与保修卡一起送往指定的事务所，运输费原则上由用户承担。

1) 本保修卡只能在中国国本保修卡遗失后不再补发，请注意保管。 3) 当用户对保修条款有特殊要求，按合同执行。 附录A电表功能配置和电表用户模式字

用户模式字通常由位号、功能、位置与功能的对应关系和缺省值构成。例如:用户可通过对用户模式字1的b2位进行设置以打开声报警功能。在电表的显示代码0E000004项中显示为―01000010‖(对应用户模式字1的二进制值)，缺省值的倒数第三位为0时表过声音报警功能关闭。通过在三相电能表参数管理系统中作相应选择，设置后电表上显示代码0E000004项中显示―01000110‖，倒数第三位为1表示打开了声音报警。

本电表共有7个电表用户模式字，7个模式字分别定义如下: 用户模式字1(用户1):

拟 制: 扶小飞 2010-09-27 图 号:OKRW2.702.618SS 审 核:

工 艺:

第 23 页 共 27 页 标准化:

批 准:

产品型号: DSSD331-U1V1.0 DTSD341-U1V1.0三相三线/三相四线电子式电能表 文件名称:使用说明书

) 设置条件: 1(电表处于编程允许状态;2. 通过用户密码设置。 有功组合方式特征

字: 审 核:

工 艺:

第 24 页 共 27 页 标准化:

批 准:

拟 制: 扶小飞 2010-09-27 图 号:OKRW2.702.618SS

产品型号: DSSD331-U1V1.0 DTSD341-U1V1.0三相三线/三相四线电子式电能表 文件名称:使用说明书

设置条件: 1(电表处于编程允许状态;2. 通过用户密码设置。 设置条件: 1(电

表处于编程允许状态;2. 通过用户密码设置。 设置条件: 1(电表处于编程允许状态;

2. 通过用户密码设置。 设置条件: 1(电表处于编程允许状态;2. 通过用户密码设置。

注:四个象限的无功可由用户任意组合定义为组合无功1或组合无功2，方便用户针对不

同的场合进行四个象限无功的核算。本表组合无功,出厂缺省值:?，?，组合无功2出厂

缺省值:?，?。 附录B 扩展显示代码表

拟 制: 扶小飞 2010-09-27 图 号:OKRW2.702.618SS 审 核:

工 艺:

第 25 页 共 27 页 标准化:

批 准:

产品型号: DSSD331-U1V1.0 DTSD341-U1V1.0三相三线/三相四线电子式电能表 文件名称:使用说明书

附录C简单故障处理

拟 制: 扶小飞 2010-09-27 图 号:OKRW2.702.618SS 审 核:

工 艺:

第 26 页 共 27 页 标准化:

批 准:

产品型号: DSSD331-U1V1.0 DTSD341-U1V1.0三相三线/三相四线电子式电能表 文件名称:使用说明书 如通过以上方法还不能解决问题，请与我公司客户服

务部门联系(咨询电话:800-849-6688)。

拟 制: 扶小飞 2010-09-27 图 号:OKRW2.702.618SS

审 核:

工 艺:

第 27 页 共 27 页 标准化:

批 准: